# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию в послегарантийный период

спектрометра оптико-эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой ICP-5000DUO

№ 211P221900AD производства Focused Photonics (Hangzhou), Inc. (FPI), Китай

- Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию, выявлению неисправностей, их причин, поддержанию работоспособности оптико-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой ICP-5000DUO № 211P221900AD.

- Цель проведения работ: Техническое обслуживание прибора химического контроля - оптико-эмиссионного спектрометра с ИСП ICP-5000DUO № 211P221900AD, выявление неисправностей и их причин, поддержание работоспособности прибора.

- Место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 22, Лаборатория аналитического контроля (ЛАК) ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», комн. 417.

- Контактный телефон  по техническим вопросам: +7 (3952) 792-000.

- Перечень оказываемых услуг:

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работоспособности органов управления и регулировки спектрометра |  |
| 2 | Проверка работоспособности блокировок |  |
| 3 | Проверка состояния, чистка вентиляторов, фильтров и замена (при необходимости) |  |
| 4 | Контроль герметичности подводящих газовых линий к прибору и в приборе, проведение работ по устранению неисправностей; |  |
| 5 | Проверку состояния оптической системы, включая юстировку и корректировку оптических параметров |  |
| 6 | Оптимизация положения горелки |  |
| 7 | Автоподстройка спектральных линий |  |
| 8 | Выявление и устранение причин снижения интенсивности спектральных линий |  |
| 9 | Проверка состояния, чистка и замена (при необходимости) окон аксиального и радиального обзоров |  |
| 10 | Проверка работоспособности всех двигателей спектрометра |  |
| 11 | Проверка состояния соединительных трубок, кольцевых уплотнений, прокладок спектрометра, замена (при необходимости) |  |
| 12 | Поставка запасной части – основания (держателя) инжектора. |  |
| 13 | Проверка точности поддержания температуры оптики, детектора спектрометра |  |
| 14 | Проверка работоспособности вентиляции. |  |
| 15 | Проверка работы, техническое обслуживание перистальтического насоса; проверка работы шагового двигателя |  |
| 16 | Проверка системы охлаждения детектора. Техническое обслуживание рециркулятора (очистка, замена охлаждающей жидкости). |  |
| 17 | Проверка состояния, обновление (при необходимости) программного обеспечения (ПО ElementV, версия Р004.V04A.003) |  |
| 17.1 | Обновление (дополнение) библиотеки спектральных линий |  |
| 18 | Определение соотношения сигнал/шум |  |
| 19 | Градуировка в относительных концентрациях |  |
| 20 | Градуировка с применением внутреннего стандарта |  |
| 21 | Проверка метрологических характеристик (в соответствии с методикой поверки МП 49-251-2017 «Спектрометры оптико-эмиссионные с индуктивно связанной плазмой. Методика поверки») |  |
| 21.1 | Определение спектрального разрешения на длине волны, близкой к 200 нм (при радиальном и аксиальном способе наблюдения плазмы) |  |
| 21.2 | Определение пределов обнаружения элементов (по критерию 3ϭ), мкг/дм3 - цинк (λ=213,856 нм) - кадмий (λ=228,802 нм) - свинец (λ=220,353 нм) (при радиальном и аксиальном способе наблюдения плазмы) |  |
| 21.3 | Определение предела допускаемого значения относительного СКО результатов измерений массовой концентраций элементов (при радиальном и аксиальном способе наблюдения плазмы) |  |
| 22 | Выявление дефектов систем (узлов, элементов) с составлением актов дефектации с подробным описанием причин неисправности |  |

- Характеристика оказываемых услуг: все услуги должны быть выполнены с учетом норм охраны труда, техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, а также требования контрольно-пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика.

- Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом, сертифицированным производителем в области ремонта и технического обслуживания оборудования фирмы Focused Photonics (Hangzhou), Inc. (FPI), Китай.

- Требования, предъявляемые к оказываемым услугам: После оказания услуг будет проведено полное включение Прибора и его тестирование, на подтверждение положительной работоспособности. В случае если работоспособность Прибора не будет подтверждена, Исполнитель обязуется провести диагностику неисправностей Прибора и откалибровать систему для повторного проведения полного включения Прибора и его тестирования.

- Срок оказания услуг по техническому обслуживанию и проведению измерений в соответствии с методикой поверки оптико-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой ICP-5000DUO – с момента заключения договора до 31.12.2025.

- Форма, сроки и порядок оплаты работы/услуги устанавливаются в соответствии с условиями типового договора по оказанию услуг.

- После проведения ТО Исполнитель составляет акт о выполненных работах на спектрометре. Ремонт оборудования, расходные материалы и запасные части Исполнителя включаются в Акт сдачи-приемки оказанных услуг и должны быть оплачены Заказчиком согласно прейскуранту, приведенному в Приложении к Договору.

- Исполнитель обязан предоставить гарантии на выполненные работы сроком не менее 3 месяцев с даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.